附件：

长时间心电记录分析盒采购需求

- 商务需求

- 1、供货要求：合同签订后，7个工作日内可完成安装调试。

- 2、付款方式：合同签订安装验收合格后支付合同价的90%，三年后支付10%

- 3、原厂免费整机质保期不低于5年，质保期内所有人工和配件免费，不得再另外收取其它费用，所有故障配件只换不修，要求所有更换配件为全新原厂配件，更换备件均可溯源。质保期内每年提供不少于2次巡检，所有维护保养工作以及质控检测工作，所有维修、保养、检测需提供工单，如维保不能满足院方要求，院方有权邀请第三方进行维修，费用由中标方承担（提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。

- 4、机器故障24小时内到达现场进行维修，紧急情况或是用户有现场要求需2小时内到达现场进行维修，无法现场修复的需提供备用机。

- 5、供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包括不限于培训时间、地点、目标、方式、内容、对象和设施。

6、要求供货产品是中标日期近一年内生产出厂的机器，不接受任何库存机器。

- 采购需求

- 记录器：

- *1、具有8通道(全通道)起搏采样；（提供证明材料）

- 2、起搏信号前端分析与独立存储；

- *3、导联数：12；（提供证明材料）

- *4、记录时间：≥24小时；（提供证明材料）

- 5、导联模式：10电极标准模式；

- 6、记录器配置有液晶显示屏；

- 7、采样率：500Hz～30KHz；

- 8、数据精度：12位；

- 9、传输方式：内置式，USB2.0，兼容USB3.0，Type-c接口；

- 10、信号带宽：0.05～100Hz；

- 11、记录器功率：＜0.05W；

- 12、记录媒介：内置Flash Memory；

- 13、电源：1节AAA碱性电池；

- 14、采用电极脱落可自动检测技术，保证ECG信号质量；

- 15、在记录过程中，对电池电压连续监测和直观显示；

- 16、记录器开始工作前，可对电池电压进行自动检测，当电压不足时进行报警及提示；

- 17、起搏脉冲检测范围：脉宽0.1ms～2ms,幅度≥1mV。

- 分析系统 ：

- *1、具有全过程8通道12导联同步起搏分析功能；（提供证明材料）

- 2、具有心律失常分析、心率变异性〔HRV〕分析、ST段分析功能；

- 3、具有心率震荡分析、QT间期分析、T波交替分析、T波趋势分析功能；

- *4、可识别心房起搏、心室起搏、房室起搏、起搏融合波、无感知、欠感知、过感知 ；  （提供证明材料）

- 5、具有房颤分析功能；

- 6、基于心电图的睡眠呼吸暂停分析；

- 7、支持心电图3 /12导联横向、纵向混合打印功能；

- 8、病历报告格式和内容能自定义；

- 9、诊断结论自动生成，并可由用户自由定义生成模式；

- 10、诊断结论编辑过程具有快速辅助输入功能；

- 11、相似波形全程精确匹配与快速查找；

- *12、分析系统要与科室现有辰方系统免费互联，数据信息共享，可远程诊断，如产生费用，由中标单位承担。（提供承诺函）

- 备注：标注“*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。