- 10包：辐射台采购需求

- 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式。

- 独立的超温保护系统，手控模式有安全机制，每5分钟提示，

- 当加热功率大于50%，将自动降低功率。

3、辐射箱水平角度0°～90°多档双向可调。

4、婴儿床的倾斜角度±12°无极可调。

5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸。

6、产品具有自检功能，多种故障报警提示。

7、面板具有温度校正功能。

8、具有肤温传感器脱落报警提示功能。

9、婴儿床下可放置X光射线拍片盒。

10、具有数据储存功能

11、肤温控温范围：32.0℃～37.0℃

12、肤温显示范围：20.0℃～45.0℃

13、控温精度：≤0.5℃

*14、皮肤温度传感器精度：±0.3℃内

15、床面温度均匀性：≤2℃

16、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。

17、确保产品的安全性，提供售后服务承诺函。

*18、投标人须提供两家以上三甲医院业绩证明

*19、质保不低于2年，提供耗材及易损件报价，产品使用寿命至少八年。