附件3：

经皮肾镜及光源参数需求

一、经皮肾镜参数（1个）

- 内窥镜镜体全部采用进口不锈钢材料

- 窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥

- 采用柱状透镜专利技术，图像清晰、视场明亮

- 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损

- 不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护的繁锁

- 闭孔器中有通道可通过斑马导丝

- 镜体与水阀器械阀可分离式，便于消毒和操作

- 镜体最大外径参考周长：19Fr

- 视场角：60°

- 视向角：12°

- 视场中心角分辨力：2.97C/(°)

- 有效景深范围：1-50mm

- 设计光学工作距：-15mm

- 颜色分辨率和色还原性Ra：①对A标准照明体：＞85

- 对D65标准照明体：＞85

- 照明镜体光效ILeR：≥0.6

- 综合镜体光效SLeR：≥0.3

- 综合边缘光效SLe-ZE：≥0.16

- 光能传递效率-有效光度率DM：≤2000 cd/m2/lm

- 单位相对畸变VU-z：≤20%

- 镜体工作参考长度：230mm

- 目镜罩外径：Ø31.75±0.10mm

- 鞘套最大外径周长：22Fr

- 最小器械孔道参考内径：3.8mm

- 光缆：符合YY0763-2009标准、配有转换接头可与WOLF、STORZ、OLYMPUS光源连接

- 光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆相连接

- 免费提供该镜所用的不锈钢器械消毒盒

二、冷光源参数（1台）

- 电源电压∶   220V；

- 电源频率：   50Hz；

- 输入功率：   150VA；

- 灯泡功率：30W；

- 光谱性能：

- ① 显色指数：不小于90；

- ② 相关色温：3000K～7000K范围内；

- 输出总光通量：410lm。

- 光输出孔内径： Ø10 +0.05 0mm；

- 工作噪音：小于35dB

- 提供易损件报价

- 其他要求：

- 产品质保≥1年

- *提供分项报价