附件3：

采购需求

1包：离心机

一、大型离心机参数（数量：1台）

1、最高转速：≥5000rpm ，离心力：≥5000xg，转速精度：±15rpm。

*2、驱动电机为无碳刷交流变频电机，使用专用驱动模块通过微电脑控制。

*3、离心机有大屏幕全触摸彩色显示屏，运行中可随时更改参数，无需停机，各项参数有：工作程序、离心力、转速、离心时间、升降速，转子型号且相关信息在显示屏上同步显示。

*4、工作程序选择：≥20组，最少预留5个差速离心程序。

*5、具有升降速档：15加速档/15减速档。

- 离心机具有定速计时、启动计时能。

- 离心机具有点动即瞬时离心功能。

8、噪音≤65dB。

9、离心机具有以下安全措施：钢制结构，不锈钢离心腔，不平衡保护，自动失衡识别，SOFT软刹车功能和多级阻尼减震设计。

10、下沉式排气，具备过滤装置，预防离心过程中气溶胶污染。

*11、提供2套水平转子，其中一套为3ml/5ml×96脱帽适配器水平转子。

12、机器故障24小时内到达现场进行维修，紧急情况需2小时内到达现场进行维修，以确保设备正常使用（可提供备用机），所有维修、保养需提供工单。

13、按医院要求配合院方完成机器使用培训等相关教学任务。

14、质保≥3年，提供易损部件报价。

二、小型离心机参数（数量：2台）

1、最高转速≥4000rpm，离心力≥1800xg，转速精度：±25rpm

2、免维护直流无刷电机驱动。通过微电脑控制，具有转速和相对离心力互换功能，运行中可随时更改参数，无需停机。

3、离心机安全配置：设有超速、不平衡和门盖保护，高强度机壳，噪音≤50dB，耐腐蚀。

4、可定时，定时范围：1-99分钟，精度±1秒，具备连续离心/瞬时离心功能。

5、机器故障24小时内到达现场进行维修，紧急情况需2小时内到达现场进行维修，以确保设备正常使用（可提供备用机），所有维修、保养需提供工单。

6、按医院要求配合院方完成机器使用培训等相关教学任务。

7、质保≥3年，提供易损部件报价。

2包：低温离心机

一、仪器特点

- 可离心8款不同转子及PCR排管。
2、触摸面板操作，智能化控制。
3、运行参数自动记录。
4、变频电机，微机控制。

- 二、技术参数

| 最高转速 | 大于等于18500r/min |
| --- | --- |
| 最大相对离心力参考值 | 19920xg |
| 最大容量 | 36×1.5ml |
| 转速精度 | ±10rpm |
| 温度精度 | ±1℃ |
| 温度范围 | -20℃~+40℃ |
| 定时范围 | 0~99min |
| 噪声 | ≤60dB(A) |
| 电机 | 变频电机 |
| 外形参考尺寸 | 540×340×312mm(L×W×H) |
| 参考重量 | 40kg |

三、质保期：质保不低于3年。

注：“*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。