附件2：

**大族钬激光维修项目采购需求**

一、产品信息

(1)维修产品名称：钬激光治疗仪（65瓦）

(2)品牌：大族

二、主诉故障，检测结果：

钬激光整机老化，总机性能衰减到百分之40左右；无法进行正常手术。

三、维修方案：

1、更换B路预判控制板；

2、更换2套激光组件；

3、维修后进行光路调试、功率检测。

四、维修要求：中标方需具有相关医疗器械维修资质；

五、质保要求：更换配件质保一年，一年后免费赠送保养一次。