2包：胎儿脐血流检测仪采购需求

*1.胎儿脐血流检测频率：超声频率≧4.0MHz，超声波束声强<20mv/cm2，防水等级≥IPX4。

2.脐血流图显示：多普勒彩色超声图谱

3.识别方式：双方向血流自动识别

4.监听方式：双通道立体声血流音监听

5.脐动脉血流检测S/D、PI、RI、FVR、FHR、TAV、T1、T2、SW、CVPI、CVRI 、α（加速角）、SBI参数

6.品牌一体化电脑，显示屏≥17英寸，配置一体化可移动支架，探头易放支架设计，可任意调节支架高度

7.打印方式：彩色喷墨打印，支持A4和B5纸型。

8.操作时间：连续操作≥8小时

9.血流速度测量范围：-50cm/s～100cm/s

10.辅助诊断：参数超限含义提示，机内配备主要参数正常参考值。

11.数据库可永久保存10万个以上档案，可以输入、查询、统计、回放历史档案，归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。

*12.整机质保不低于3年，提供整机保修价格，对所有维修配件及易耗品分项报价。