3包：中药熏蒸康复舱采购需求

1、数字显示功能：液晶显示、触摸按键，治疗参数实时显示。

2、自动控温：启动治疗后，当舱内温低于设定温度时启动加热，当高于设定温度时停止加热，使舱内温维持在设定值附近，温度设定范围为35℃～45℃。

3、自动控时：1～99min（任意设定），时间到达自动断电；熏蒸汽量：≥750mI/h；最大承载不低于150 Kg。

4、容量：药液箱容量≤3.8L。

5、自动控送中药蒸汽：当启动治疗后，将自动启动蒸汽输出，气流柔和，循环转动，可对人体各关节进行熏蒸，效果显著。

*6、自动防止干烧：可自动上水，防止干烧；水槽液位低于防干烧装置时，自动断电防止干烧。

7、采用双腔水箱压力容器设计，确保蒸汽气流恒定输出，保证使用效果（提供专利佐证）。

8、超高温自动断电保护功能：舱内水蒸汽温度达到设定的保护温度时，会启动保护装置，使加热管自动断电。

9、淋浴：舱体内配有冷热水调节淋浴水龙头，可用于沐浴清洗。

10、光疗：红黄蓝绿四种不同的光谱治疗，具有减压、放松、改善肌肤、促进睡眠的功效。

11、臭氧杀菌: 全自动臭氧消毒，确保安全卫生。

12、人体工学设计：舱内坐凳采用人体工学设计，可调节高度，适合不同身高，受力点贴护人体曲线，避免疲劳，增加治疗舒适感。

13、优质选材：一次成型高密度亚克力材质，坚固耐用，耐腐蚀，美观光滑，舱内坐垫舒适耐用易清洁。

*14、整机质保不低于5年，提供耗材及易损件报价。