附件3：

- 空气消毒机参数需求

- 一、移动式：

- 1.工作电源: 220V±22V  50Hz±1Hz

- 2.安装方式：移动式

- 3.★消毒方法：等离子消毒

- 4.额定循环风量：≥960 m3/h

- 5.★适用体积：≥100m3

- 6.噪声dB（A）：≤60

- 7.人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒

- 8.★设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率≥95%。（提供权威机构检测报告）

- 9.报警功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能

- 10.工作模式：支持手动模式、自动模式、定时程控模式

- 11.用户名单：安徽省内使用同类产品的三甲医院(提供业绩合同等相关证明文件)

- 12.质保≥2年

- 13.提供易损件和易耗品的分项报价

- 二、壁挂式：

- 1.工作电源: 220V±22V  50Hz±1Hz

- 2.安装方式：壁挂式

- 3.★消毒方法：等离子消毒

- 4.额定循环风量：≥800 m3/h

- 5.★适用体积：≥100m3

- 6.噪声dB（A）：≤60

- 7.人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒

- 8.★设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率≥95%。（提供权威机构检测报告）

- 9.报警功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能

- 10.工作模式：支持手动模式、自动模式、定时程控模式

- 11.用户名单：安徽省内使用同类产品的三甲医院(提供业绩合同等相关证明文件)

- 12.提供易损件和易耗品的分项报价

- 三、柜机：

- 1.工作电源: 220V±22V  50Hz±1Hz

- 2.安装方式：柜式

- 3.★消毒方法：等离子消毒

- 4.额定循环风量：≥1500 m3/h

- 5.★适用体积：≥150m3

- 6.噪声dB（A）：≤60

- 7.人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒

- 8.★设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率≥95%。（提供权威机构检测报告）

- 9.报警功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能

- 10.工作模式：支持手动模式、自动模式、定时程控模式

- 11.用户名单：安徽省内使用同类产品的三甲医院(提供业绩合同等相关证明文件)

- 12.质保≥2年

- 13.提供易损件和易耗品的分项报价