# 高流量呼吸湿化治疗仪

技术参数

★1、温度控制范围[31℃,37℃]；温度调节不低于三个档。

2、一体化加温湿化器，湿度输出范围：32–44mg/L。

3、一体化流量调节，范围：2–80 L/min。

4、流量、温度、氧浓度及工作状态在同一屏幕下同时显示。

★5、一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，空/氧混合的氧浓度范围：21%-100%。

6、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≥90ml、≤280ml，顺应性≤0.4ml/cmH2O；最大工作压力≥80cmH2O，最大峰流量≥180L/min。

7、 呼吸管路性能：高密度均匀分布螺旋加热丝，加热丝总长度800cm，螺旋带温度监控。

8、流速自动补偿功能。

9、可根据临床需求任意调节输出气体湿度。

10、 大、中、小叁种尺寸成人液态硅胶鼻塞(不含乳胶) ；气管插管\气管切开套管接头

11、臭氧消毒发生器，可对设备臭氧消毒。

12、机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。

13、具有以下各种报警功能指示：管路堵塞报警、管路漏气报警，水罐缺水报警，管路未连接好报警，断电报警，内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警、氧浓度高低限报警。

★14、质保2年以上，响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场，如需返厂维修，必须无偿提供备用机直到修复。

15、提供易损易耗品报价