- 5包：子宫切除器采购需求

1、电动子宫切除器(主机)：1台。可调节手机转速，方式为无级调速，调速范围：80r/min～280r/min。手机转速示值（本仪器）与实际转速（转速测试表）的允差为±10％。控制器外壳表面平整、光洁、无污损、伤痕及斑蚀等缺陷，功能键、显示窗、插口等标识正确、清晰、明确。电动子宫切除器电压要求： 220V，50Hz，额定功率：40VA。

2、电动马达：包括连接线、马达和手柄各1个。正常工作时，温升不超过25°C。最大输出转矩不小于15N•cm，转速下降不大于10％。对切割刀管的夹持力不小于20N。与切割刀管装卸方便，锁止可靠，无卡滞或打滑现象，电机与手柄装卸方便，牢固。工作时的噪音不大于60dB（A）。电动马达外表面应光洁、无污损，开关机转向按钮等功能键应操作正确、方便、标示清晰正确。

3、穿刺套管：2根。规格分为Φ15mm、Φ18mm两种，配皮塞。外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。

4、子宫抓钳：1把。规格分为Φ5mm、Φ10mm两种，外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。抓钳开闭自如，夹持可靠，闭合时不应有错位、偏歪和张口现象。张开角度不小于45°。

5、宫颈钳：2把。直型、弯型。外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。抓钳开闭自如，夹持可靠，闭合时不应有错位、偏歪和张口现象。

6、碎宫器：2个。规格为分为Φ15mm、Φ18mm。碎宫器头部硬度高；头部刃口锋利，具有良好的切割性能，刀齿清晰、完整、不得有缺齿、断齿、烂齿等现象。

7、举宫器：1个。规格为Φ4.2mm×380mm，外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。

8、量棒：1根。规格为Φ5mm×500mm，外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。

9、引导棒：1个。规格为Φ10mm×370mm，外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。

10、肌瘤钻：1个。规格分为Φ5mm、Φ10mm两种，外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。钻头锋利，钻头硬度450HV0.2~560HV0.2。

11、转换器：2个。规格分为Φ15mm转Φ10mm、Φ18mm转Φ10mm、，外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。器械进入人体部分粗糙度Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤3.2μm。

12、扩张器：2个。规格分为Φ10mm扩Φ18mm、Φ10mm扩Φ15mm，外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。

13、推结棒（拨棒极）：1根。规格为Φ5mm×330mm，外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。

14、穿刺针和穿刺内芯。各两套。不锈钢。规格：7号。长： 95mm。外表面光洁、圆滑、针尖锋利。

- 15、质保不低于1年。