多功能神经康复诊疗系统(生物反馈,双通道)

技术参数

- 主机：1台。通道数：双通道。

- 表面肌电采集范围：2～10000μV

★3、输出电流：0mA～100mA可调，恒流

4、最大输出电压：300V

5、刺激频率：10Hz～100Hz

6、脉冲宽度：50～1000μs

7、刺激输出波形：方波

8、最大刺激持续时间：60S

9、液晶显示器不小于17寸

10、声音输出设置：一路由内置音箱输出，一路由头戴式耳机输出

11、有安全电流最大保护设置

12、五种治疗模式：

（1）正反馈模式，包括自动模式、手动模式、时间触发模式。患者训练时可根据对应的同步“示范影像”，作跟随模仿训练或运动想象训练，参与及趣味性更加人性化；

（2）负反馈模式，包括松弛、肌力提高、耐力、协调性、精准性等训练项目，全过程由FLASH多媒体进行拟人化情景展示，患者更易自我调节和控制；

（3）TENS：经皮电刺激；

（4）ESFN：仿生电刺激小脑顶核，又称为“脑循环治疗”。主要针对“早期脑保护治疗”（改善脑血管供血、激活脑保护机制、减少或降低中枢神经元衰亡的速度）；

（5）FNS：功能反馈神经刺激。主要针对神经支配的肌肉关联训练，利用神经电位反馈活动进行功能电刺激的自适应调节，适合于“精细肌肉功能训练”

13、有处方下载管理系统，能对轻便式机型各种刺激模式的参数、工作时间限制进行下载，避免非专业操作的“误用”，并可方便进行设备使用等管理操作

14、可据临床需要任意扩充轻便式设备

★15、有后台管理工作站，可方便进行疗程跟踪及疗效分析，具有病人数据管理、存储、自动记忆、加载病人治疗参数及统计功能

16、可全过程动态显示及跟踪表面肌电峰值及触发阈值曲线，方便对训练过程效果进行观察及评估

17、治疗过程包括休息、用力、刺激、维持（功能位）四种状态构成的“闭环”及治疗过程的时间进度条，使整个治疗过程更加目标化

18、丰富的多媒体功能

★19、独立的双通道，可同时治疗两个患者

★20、保修不低于3年，耗材易耗品分项报价。