7包：气压止血带采购需求

数量：1台，双通道

一、技术参数：

*1、压力设定范围：0-100kPa

2、压力稳定精度：±5 kPa

3、时间设定范围：0-120分钟

4、初始充气时间：≤60秒

5、供电电源：AC 220V±10%  50Hz

6、额定功率：≤60VA

7、噪音：正常工作状态≤55dB

二、性能特点：

1、金属外壳、可调高度立式支架，移动自如，充气速度快，保压效果好。

*2、能同时进行两路输出，两个通道可独立工作，为不同肢体止血。插拨式接口，连接方便可靠。术中可随时增减（压力、时间）设定值。

*3、自动检测漏气功能、欠压自动补偿。

*4、手术中显示剩余时间；手术结束，显示累计时间。

三、保险功能：

阶梯放气；工作压力超过80 kPa显示屏闪烁报警；术中供电中断，内部闭锁装置可保持袖带内压力不下降。

*四、报警功能：

手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时以不同声响报警，提醒操作人员注意操作；气路严重泄漏以灯光和声响报警。

五、计时、记忆功能

*六、袖带分为上下肢：上肢6个，下肢6个，需分别报价。

*七、质保不低于两年，提供耗材机损件报价。