8包：医用封口机采购需求

- 一、用途：用于纸塑袋的连续封口和参数打印

- 二、适合以下包装材料：热封型塑封卷料及塑料袋

- 三、主要性能：

- 1、LCD显示屏菜单式操作，微电脑智能温度控制，温度偏差±1%，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能。外壳材料：碳钢喷塑或304不锈钢可选。

- 2、工作温度60～220℃任意设置，高速升温设计，室温～180℃升温小于40s。自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度。

- 3、带封口检测模式，可打印压力、速度、温度、时间等需检测的参数。

- 4、封口速度不低于10m/min，封纹宽度≧6mm。

- 5、封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求，封口留边0～35mm可调。

- 6、故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示。

- 7、连续监测封口压力及温度

- 8、与所设定的参数发生偏离时自动停机

- 9、可在封口卷料背面打印封口性能参数

- *四、打印系统功能：打印字体大小宽窄可调，打印功能可按需要关闭某条目，打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，即：系统会根据选择的打印内容给出纸袋宽度要求，辅助操作者确定打印内容或选取合适的纸袋。打印数据要中文显示，打印墨盒从前方更换，容易操作，可实现卫生部要求的灭菌日期、失效日期、批次、操作员姓名、锅号、锅次等打印要求，灭菌日期、失效期限、批次代码可调整。

- 五、其他要求：

- 1、需提供耗材及易损件报价。

- 2、能遵循生产厂家使用说明书或指导手册进行封口机年检，提供年检报告。

*3、整机免费保修不低于3年，故障自报修起48小时内到场，如不能当场解决问题需提供备用机。