9包：产房无影灯采购需求

- 吸顶式(1台)

1、无影灯灯珠均采用进口灯珠（提供进口报关单）

2、灯盘面采用高硬度防爆材料，透明度极佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀。

3、滤光器采用蓝色镀膜技术

4、中置消毒手柄采用PPSU材料，可经高温高压蒸汽灭菌。（160℃，提供权威机构证明材料）

5、提供2副消毒手柄，并可快速拆卸。

6、最大照度≥150,000LUX

7、光柱深度≥600mm

8、光斑直径：150-350mm

9、医生头部温升≤1℃；手术野升温≤11℃

- *10、灯珠使用寿命≥60000小时。（提供灯珠寿命测试证明）

- 11、灯珠数量≥80个（提供彩页或灯头灯珠数量实物图）

- 12、有备用灯珠，0.2秒切换备用灯珠，具有主灯失效提示功能。

13、灯壳外罩采用合金材质，易于散热，且表面采用环保粉末喷塑处理，方便清洁，粉末通过欧盟ROHS检测（提供检测报告）。

14、可根据医院对不同手术照明的需求改变照明亮度，具备不低于八段连续可调亮度选择，并具有照度记忆功能和宽电压工作特性。

15、采用配置轻巧的国产平衡臂、方形旋转臂悬挂系统。六组关节联动、移动轻巧、定位稳定。360度的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要。

16、采用吸顶式安装。

17、灯头最大旋转半径：大于等于1800mm

*18、另承诺配套一台LED移动式妇科治疗灯

*19、质保不低于3年，提供耗材及易损件报价。

- 二、移动式(1台)

1、无影灯采用进口灯珠（提供进口报关单）

2、灯盘面采用高硬度防爆材料，透明度极佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀。

3、滤光器采用蓝色镀膜技术

4、中置消毒手柄采用PPSU材料，可经高温高压蒸汽灭菌。（160℃，提供权威机构证明材料）

5、最大照度≥120,000LUX

6、光柱深度≥600mm

7、光斑直径：150-350mm

8、医生头部温升≤1℃；手术野升温≤11℃

- 9、调光系统：无极调光系统

- *10、灯珠使用寿命≥60000小时（提供灯珠寿命测试证明）

- 灯珠数量≥48个（提供彩页或灯头灯珠数量实物图）

- 有备用灯珠，0.2秒切换备用灯珠，具有主灯失效提示功能。

13、具有主灯失效指示功能

14、灯壳外罩采用合金材质，易于散热，且表面采用环保粉末喷塑处理，方便清洁，粉末通过欧盟ROHS检测（提供检测报告）。

15、可根据医院对不同手术照明的需求改变照明亮度。具备不低于八段连续可调亮度选择，并具有照度记忆功能和宽电压工作特性。

16、底座采用四轮支撑，底座底面增加钢板增加配重，采用先进可刹车脚轮，从而实现移动轻巧，能够方便固定在任何位置。

17、配有蓄电池，并有电量指示功能。

- *18、质保不低于3年，提供耗材及易损件报价。