- 附件3：

- 除颤仪采购需求

- 一、采购需求：

- 供货要求：合同签订30个工作日内完成安装调试

- 付款方式：设备安装验收合格后付款50%，半年后付款40%，质保满后付款10%。

- 二、具体参数要求：

- *1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 2.除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

- 3.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

- 4.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- 5.除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。

- ◆6.具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式（人工除颤、自动除颤、监护、起搏）。

- 7.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

- 8.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

- 9.监护功能：可选配升级12导ECG、SpO2、体温、NIBP、旁流EtCO2监测功能。具有≥26种心律失常分析。

- ◆10.标配2块锂电池支持360J除颤420次以上。电池体上带有LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

- 11.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- 12.彩色显示屏≥8.4英寸, 分辨率不低于800×600，最多可显示5通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 13.体外除颤监护仪配置80mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 14.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

- 15.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

- *16.整机质保不低于3年.提供耗材及易损件报价。

- 注：1、标注“◆”的技术参数，为采购产品的重要技术参数。

2、标注“*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。